髓过氧化物酶(MPO)测定试剂盒说明书

（比色法）

一、试剂组成与配制：（100T/48样）

试剂一：缓冲贮备液35ml×1瓶，按需要量配成缓冲应用液，4℃保存6个月。

缓冲应用液的配制：贮备液:双蒸水=1:9，4℃保存1个月。

试剂二：粉剂×2支，4℃保存6个月。临用时每支加缓冲应用液60ml溶解，可以37℃加热溶解， 4℃保存2周。

[注]：若您所需测的是组织样本，并且除髓过氧化物酶之外，还需测其它项目时，此时每支

试剂二粉剂需配成浓缩一倍的溶液，即每支试剂二粉剂加到缓冲应用液30ml中。

试剂三：粉剂×3支，溶剂6ml×3支，4℃保存6个月。用时1支粉剂倒入1支溶剂中溶解，最好提前一天配制，充分溶解后4℃保存2周。

试剂四：溶液24ml×1瓶，天冷时会凝固，用前放入37℃以上的水中摇晃使其溶解至透明后方可           应用，室温保存6个月。

试剂五：粉剂×2支， 4℃保存6个月。

试剂六：溶液0.5ml×1支，4℃保存6个月。

显色剂的配制：临用时将试剂五粉剂1支加到100ml缓冲应用液中，充分摇匀，待粉剂完全

溶解后再加入试剂六0.1ml，充分混匀，配好后的显色剂4℃避光保存。

试剂七：溶液6ml×1瓶，4℃保存6个月。

二、组织样本的MPO测定：

（一）、样本前处理：

1、准确称取组织重量，以配好的试剂二溶液为匀浆介质，按重量体积比为1︰19加匀浆介质制备成5%的组织匀浆，不需要进行离心。

[注]：若您除做髓过氧化物酶之外，还需测其它指标时，则组织匀浆制备要按下面方法：

①、试剂二配制时要浓缩一倍，即每支试剂二粉剂加到30ml缓冲应用液中；

②、先用生理盐水为匀浆介质按实验方法学制成浓缩一倍的匀浆，即10%匀浆（脑组织制备

成20%匀浆），不要离心，取出部分浓缩一倍匀浆按1︰1比例加入浓缩一倍的试剂二溶

液，混匀后再进行测定。

2、取5%组织匀浆0.9ml加3号试剂0.1ml，（如果组织匀浆量不够，可以按9:1的比例减少组织匀浆及3号试剂的用量），充分混匀后37℃水浴15分钟，取出后待测。

（二）、操作表：

|  | 对照管 | 测定管 |
| --- | --- | --- |
| 双蒸水（ml） | 3 |  |
| 样本（ml） | 0.2 | 0.2 |
| 试剂四（ml） | 0.2 | 0.2 |
| 显色剂（ml） |  | 3 |
| 混匀，37℃水浴30分钟 |  |  |
| 试剂七（ml） | 0.05 | 0.05 |

混匀，60℃水浴10分钟，取出后立即在460nm处，1cm光径，双蒸水调零，测各管吸光度值。

注1：天冷时，反应液会出现凝固状态，吸光度上升，您可以用25～37℃的水浴箱或取一个盛25～37℃热水的烧杯

放在比色机旁边，将各待测管依次放入水浴箱或烧杯中1～2分钟，待凝固消失后即可进行比色。

注2：混匀时，最好用旋涡混匀器，使液体上下充分混匀（一定要使最下面液体也能旋转到上面，建议不要用尖底的

管子做，尤其不可用1.5ml的EP管，因为这样非常难混匀）

（三）、计算：

1、酶活力单位定义：每克组织湿片在37℃的反应体系中H2O2被分解1mol 为1个酶活力单位。

2、计算公式：

3、计算举例：

例1：取5%的小鼠心肌匀浆0.2ml按上述步骤进行检测，测得对照管吸光度为0.030，测定管吸光度为0.164，则计算如下：

例2：取5%的大鼠肝匀浆0.2ml按上述步骤进行检测，测得对照管吸光度为0.028，测定管吸光度为0.183，则计算如下：

例3：取10%的大鼠脑匀浆0.2ml按上述步骤进行检测，测得对照管吸光度为0.002，测定管吸光度为0.012，则计算如下：

[注]： * 11.3为斜率的倒数

** 取样中所含组织湿片的量（克）

*** 0.05为5%的组织匀浆，即5克组织/100ml组织匀浆。

**** 0.2为取样量0.2ml。

三、血清（浆）样本的MPO测定

（一）、血清（浆）样本前处理：

1、取血清（浆）与试剂二按1︰1比例稀释，充分混匀。

2、取上面的混合液0.9ml加3号试剂0.1ml（如果混合液量不够，可以按9:1的比例减少混合液及3号试剂的用量），充分混匀后37℃水浴15分钟。

（二）、操作表：

|  | 试剂空白（可以不做） | 对照管 | 测定管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双蒸水（ml） | 0.2 | 3 |  |
| 样本 （ml） |  | 0.2 | 0.2 |
| 试剂四（ml） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 显色剂（ml） | 3 |  | 3 |
| 混匀，37℃水浴30分钟 |  |  |  |
| 试剂七（ml） | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

混匀，60℃水浴10分钟，取出后立即在460nm处，1cm光径，双蒸水调零，测各管吸光度值。

注1：天冷时，反应液会出现凝固状态，吸光度上升，您可以用25～37℃的水浴箱或取一个盛25～37℃热水的烧杯放在比色机旁边，将各待测管依次放入水浴箱或烧杯中1～2分钟，待凝固消失后即可进行比色。

注2：混匀时，最好用旋涡混匀器，使液体上下充分混匀（一定要使最下面液体也能旋转到上面，建议不要用

尖底的管子做，尤其不可用1.5ml的EP管，因为这样非常难混匀）

（三）、计算：

1、酶活力单位定义：每升血清（浆）在37℃的反应体系中H2O2被分解1mol 为1个酶活力单位。

2、计算公式：

3、计算举例：

取0.45ml的血清加0.45ml的试剂二充分混匀，再加0.1ml的试剂三，再充分混匀，37℃水浴15分钟后，取0.2ml做检测，测得测定管OD值0.053，对照管OD值0.013，则计算如下：

[注]： * 11.3为斜率的倒数

** 取样中所含血清的量（升）

*** 0.45为血清的量。

**** 0.2为取样量0.2ml。

四、测定原理：

中性白细胞中存在有髓过氧化物酶，每个细胞所含的酶的量是一定的，约占细胞干重的5%，该酶具有使过氧化氢还原的能力，利用这一特点可以分析酶的活力，并定量测定中性白细胞的数目。其原理如下：

AH2

MPO+H2O2        复合物；   复合物+AH2（供氢体）    H2O+MPO+A产物

通过供氢体邻连茴香胺供氢后生成黄色化合物，在460nm处通过比色测定A产物的生成量，从而推算出MPO的活力及H2O2减少的量和白细胞的数目。